2.1.3. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- «Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям»

# Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

# СанПиН 2.1.3……-08

# Москва

# 2008

- Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Аксенова О.И., Бормашов А.В.), ФГУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора (Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М, Федорова Л.С.), ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Акимкин В.Г.), Управлением Роспотребнадзора по городу Москве (Филатов Н.Н, Игонина Е.П., Охрименко С.Е., Лазаренко В.Н.), ФГУЗ ЦГиЭ в городе Москве (Иваненко А.В., Храпунова И.А., Николаева Г.И., Зайцева И.Н., Гвелесиани Г.А.), ФГУ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий (Вагнер В.Д., Смирнова Л.Е., Поповкина О.А.), Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Ушакова Н.В., Саакян Ю.Г., Кривуля С.С.), Стоматологической Ассоциацией России (Данилов В.О.,Максимовский Ю.М.), Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия» (Павленко И.В., Козлов В.И.), ООО «Промед» (Рыклина М.Е.)

- Рекомендованы и утверждены Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздравсоцразвития России.

- Утверждены Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г. Онищенко ……

- Введены в действие с ….. 2008 года постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от …… 2008 года №…

- Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации ……2008 г. Регистрационный номер …

- Введены взамен «Санитарных правил устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала N 2956а-83»

Федеральный Закон РФ

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30.03.99 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний…» (Статья 1).

«На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (Статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (Статья 55).

# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от ______________ N _____
"О введении в действие санитарных правил и нормативов
«Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям СанПиН 2.1.3……-08»

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295) постановляю:

Ввести в действие с ________ 2008 года санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации ______________

|  | Г.Г.Онищенко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ _________ 2008 г.

Регистрационный N _________

# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от______________ N _____
«Об отмене Санитарных правил устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала N 2956а-83»

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295) постановляю:

С момента введения в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям СанПиН 2.1.3……-08», считать утратившими силу «Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала N 2956а-83», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 28 декабря 1983 г.

|  | Г.Г.Онищенко |
| --- | --- |

- Содержание

Термины и определения

- Общие положения и область применения

- Требования к размещению стоматологических медицинских организаций

- Требования к внутренней отделке помещений

- Требования к оборудованию стоматологических кабинетов и помещений
зуботехнических лабораторий

- Требования к микроклимату, отоплению, вентиляции

- Требования к естественному и искусственному освещению

- Обеспечение радиационной безопасности при размещении рентгеновских аппаратов и эксплуатации и кабинетов

- Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим; дезинфекционные и стерилизационные мероприятия

- Правила личной гигиены и гигиены труда персонала

Приложение 1. Перечень действующих нормативно-методических документов

Приложение 2. Извлечения из действующих документов по охране труда

Приложение 3. Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади помещений

Приложение 4. Примерная программа организации и проведения производственного контроля  за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Приложение 5. Разряды стоматологических медицинских организаций в зависимости от объема услуг, работ и технологий

Приложение 6. Табель оснащения стоматологических кабинетов

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный Государственный

- санитарный врач Российской Федерации

- заместитель Министра здравоохранения

- и социального развития Российской Федерации

- Г.Г. Онищенко

- ………………………………2008 г.

- Дата введения:…………………2008 г.

    - МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- "Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям"

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

- СанПиН 2.1.3……-08

- Термины и определения

Блок врача стоматолога (бормашина) – оборудование, предназначенное для размещения стоматологических наконечников и приведения их в движение (электро- или пневмоприводом). Может обеспечивать также подачу воды на наконечники и размещение иных инструментов. Может крепиться на кресле стоматологическом, мебели, на стене или на мобильном основании.

Генеральная уборка - влажная уборка помещений (всех поверхностей ограждающих конструкций, мебели и оборудования) способами протирания и/или орошения с последующим обеззараживанием воздуха.

Гигиеническая обработка рук – совокупность методических приемов, включающих  применение моющего или антисептического средства, для удаления загрязнений и транзиторной микрофлоры с кожи кистей рук медицинского персонала.

Гидроблок стоматологический - оборудование, включающее плевательницу, систему подачи воды для наполнения стакана пациента и смыва плевательницы, крепление слюноотсоса, пылесоса и иных инструментов и приспособлений стоматолога, как в полном объеме, так и отдельных частей, обеспечивает подключение таковых к необходимым коммуникациям. Может крепиться на кресле пациента стоматологическом, мебели, на стене или на мобильном основании.

Дезинфекционные средства – дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные и дератизационные средства, применяемые для профилактики и борьбы с инфекционными, паразитарными заболеваниями человека, обеспечивающие умерщвление возбудителей вышеуказанных заболеваний, их переносчиков и резервуаров сохранения.

Дезинфекция – уничтожение (умерщвление) на объектах или удаление с объектов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Дезинфицирующее средство – физическое или химическое средство, включающее дезинфицирующий агент или действующее вещество.

Коэффициент естественного освещения - процентное отношение уровня естественной освещенности на рабочем месте к одновременно измеренной освещенности под открытым небом.

Кратность воздухообмена - соотношение объема подаваемого (удаляемого) воздуха к объему данного помещения в единицу времени.

Кресло стоматологическое - оборудование (пневмо или электрическое), предназначенное для физиологически комфортного размещения пациента при проведении стоматологических манипуляций. Должно обеспечивать положение пациента - сидя, лежа, а также его перемещение по высоте для обеспечения наиболее оптимального доступа врача. Конструкция должна обеспечивать оптимальную возможность дезинфекции поверхностей.

Обработка рук хирургов – комплекс методических приемов, включающий в себя гигиеническое мытье рук (кистей, запястий и предплечий) с последующей их обработкой кожным антисептиком, для уничтожения транзиторной, а также снижения количества резидентной  (естественной) микрофлоры.

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения – удаление с изделий, подлежащих стерилизации, любых органических (белковых, жировых и др.) и неорганических загрязнений, в том числе остатков лекарственных средств.

Производственные помещения стоматологической медицинской организации – помещения, в которых проводится лечебно-диагностический процесс, а также осуществляется обработка и подготовка изделий медицинского назначения, медицинской техники. Административные и бытовые помещения к производственным не относятся.

Профилактическая дезинфекция – комплекс дезинфекционных мероприятий, которые проводятся при отсутствии инфекционных или паразитарных заболеваний, для снижения микробной контаминации различных объектов, количества членистоногих и грызунов с целью предупреждения их возникновения и распространения.

Рентгеновские аппараты – специализированные стоматологические рентгеновские аппараты для проведения рентгендиагностики в стоматологии, в том числе аппараты с высокочувствительным приёмником изображения.

Разряд стоматологической медицинской организации - показатель, характеризующий объем и номенклатуру  стоматологических услуг, работ и технологий. Всего выделяется 5 разрядов. (приложение 5).

Светильник операционный - лампа, обеспечивающая освещение рабочего поля врача- стоматолога. Имеет характеристики необходимого спектра света и количества рефлекторных поверхностей. Может крепиться на кресле пациента стоматологическом, мебели, на стене или на мобильном основании.

Световой коэффициент - отношение остекленной поверхности окон к площади пола.

Стерилизация изделий медицинского назначения – уничтожение (умерщвление) на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая споровые формы.

Стерилизующее средство – физическое или химическое средство, включающее стерилизующий агент или действующее вещество.

Стоматологические медицинские организации – юридические лица разных форм собственности и организационно-правовых форм, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание всех видов стоматологической помощи.

Стоматологическая установка - совокупность механизмов и приспособлений, включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели).

Табель оснащения - рекомендуемый перечень оборудования аппаратов и приборов, инструментов, материалов и медикаментов, используемых при оказании стоматологической помощи (приложение 6).

- 1. Общие положения и область применения

1.1.Настоящие Санитарные правила и нормативы вводятся в действие взамен Санитарных правил устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала N 2956а-83.

1.2.Санитарные правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 554.

1.3.Санитарные правила и нормативы (в дальнейшем Правила) предназначены для стоматологических медицинских  организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

1.4.Настоящие Правила являются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, оборудованием и эксплуатацией стоматологических медицинских организаций.

1.5. Правила устанавливают требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-противоэпидемическому режиму и условиям труда медицинского персонала в стоматологических медицинских организациях.

1.6. Проектирование и строительство новых, реконструкция и перепланировка существующих стоматологических медицинских организаций должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил.

1.7. Стоматологическая медицинская организация должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам условий осуществления заявленных на лицензирование видов медицинской деятельности, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Государственный санитарный надзор за выполнением санитарных правил осуществляется уполномоченными органами и учреждениями.

1.9. Каждая стоматологическая медицинская организация должна иметь экземпляр настоящих Правил.

1.10. Ответственность за соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима и охраны труда возлагается на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, руководителей и других должностных лиц.

1.11. В соответствии с действующими нормативными документами проводится обязательный Инструктаж по безопасным приемам и методам работы персонала стоматологических медицинских организаций (Приложение 2).

1.12.  Медицинская техника, предметы медицинского назначения, строительные и отделочные материалы, а также используемые медицинские технологии, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке.

1.13. В целях соблюдения противоэпидемического режима врач должен работать в сопровождении среднего медицинского персонала, осуществляющего обработку рабочих мест, дезинфекцию, а также, в случае отсутствия централизованной стерилизационной, предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинского назначения.

1.14.Стоматологические медицинские организации, имеющие в своем составе стационар, в том числе дневной, должны соответствовать настоящим санитарным правилам, а также санитарным правилам, регламентирующим работу лечебных стационаров (СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»).

1.15.Объем медицинской помощи и перечень оснащения в зависимости от разряда стоматологической медицинской организации представлен в приложениях  5 и 6.

1.16.Администрация стоматологической медицинской организации обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими документами (Приложение 1). Примерный план производственного контроля (ППК) представлен в приложении  4 (рекомендуемое).

2. Требования к размещению помещений

2.1. Стоматологические медицинские организации могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, в приспособленных помещениях, встроенных (встроенно-пристроенных) в здания жилого и общественного назначения, в том числе в многопрофильных больницах, поликлиниках, санаториях, школах и других учреждениях, предприятиях и организациях, где требуется оказание стоматологической помощи, при условии соблюдения требований действующих санитарных правил.

2.2. В жилых зданиях допускается размещать стоматологические кабинеты, стоматологические амбулаторно-поликлинические организации, в том числе имеющие в своем составе дневные стационары и зуботехнические лаборатории, работающие с металлокерамикой, использующие технологии и оборудование не оказывающие негативного воздействия на условия проживания (нанесение и обжиг керамической массы и др.).

2.3. Стоматологические медицинские организации, расположенные в жилых зданиях должны иметь отдельный вход.

2.4. Стоматологические медицинские организации размещаются в помещениях, оборудованных системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и канализацией.

2.5.  Размещение и эксплуатация рентгеновских кабинетов, аппаратов (в том числе радиовизиографов) регламентируются действующими нормативными документами и разделом 7 настоящих правил.

2.6. Устройство и эксплуатация физиотерапевтических кабинетов и оборудования, применение лазеров должны отвечать действующим нормативным документам с соблюдением норм охраны труда и пожарной безопасности.

2.7. В подвальных помещениях, имеющих естественное или искусственное освещение, могут быть размещены санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, складские и т.п.), вентиляционные камеры, компрессорные установки, стерилизационные-автоклавные.

2.8. Для организации стоматологического приема детей выделяются отдельные кабинеты. Не допускается использование кабинетов взрослого приема для приема детского населения по графику. Для организации приема детей следует по возможности выделять отдельный отсек с ожидальней и санузлом.

2.9. Оказание медицинской помощи беременным проводится в медицинских стоматологических организациях для взрослых или в стоматологических  кабинетах женских консультаций.

2.10.  Стоматологические кабинеты должны иметь на основную стоматологическую установку не менее 14 кв.м площади, на дополнительную установку - 10 кв.м (на установку без бормашины -7 кв.м).

2.11. Высота кабинетов принимается 3 м, а глубина при одностороннем естественном освещении не более 6 м. В некоторых случаях при достаточном планировочном воздушном кубе (21 м3 на одного работающего в кабинете) допускается уменьшение высоты помещения до 2,6 м с учетом габаритов используемого оборудования.

2.12. Оперативные вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская деятельность по анестезологии и реаниматологии, проводятся в условиях операционного блока при обеспечении подачи медицинских газов и наличии помещения для временного пребывания пациента после операции.

2.13. Работа кабинета хирургической стоматологии организуется с учетом разделения потоков «чистых» (плановых) и «гнойных» вмешательств. Плановые вмешательства проводятся в специально выделенные дни с предварительным проведением генеральной уборки.

2.14. Набор помещений определяется мощностью стоматологической медицинской организации и видами деятельности. Минимальные площади помещений и их минимальный набор представлены в приложении №3.

# 3. Требования к внутренней отделке помещений

3.1. Все применяемые для внутренней отделки помещений материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения с соответствующей областью применения.

3.2. Стены стоматологических кабинетов, углы и места соединения стен, потолка и пола должны быть должны быть гладкими, без щелей.

3.3. Для отделки стен в кабинетах применяются различные отделочные материалы, разрешенные для использования в помещениях с влажным, асептическим режимом, устойчивые к дезинфектантам. Стены операционной, кабинетов хирургической стоматологии и стерилизационной отделываются на всю высоту глазурованной плиткой или другими разрешенными для этих целей материалами.

3.4. Стены основных помещений зуботехнической лаборатории окрашиваются красками или облицовываются панелями, имеющими гладкую поверхность и герметично заделанные швы.

3.5. Потолки стоматологических кабинетов, операционных, предоперационных, стерилизационных и помещений зуботехнических лабораторий окрашиваются водоэмульсионными или другими красками. Возможно использование подвесных потолков, если это не влияет на нормативную высоту помещения. Потолки должны быть выполнены из плит (панелей), имеющих гладкую неперфорированную поверхность, устойчивую к действию моющих веществ и дезинфектантов.

3.6. Полы в стоматологических кабинетах должны иметь гладкое покрытие из материалов, разрешенных для этих целей.

3.7. Цвет поверхностей стен и пола в помещениях стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий должен быть светлых тонов с коэффициентом отражения не ниже 40%. Желательно использовать нейтральный светло-серый цвет, не мешающий правильному цветоразличению оттенков окраски слизистых оболочек, кожных покровов, крови, зубов (естественных и искусственных), пломбировочных и зубопротезных материалов.

3.8. При отделке стоматологических кабинетов, в которых применяется амальгама, необходимо учитывать следующее:

- стены и потолки должны быть гладкими, без щелей и украшений; оштукатуренными (кирпичные) или затертыми (панельные) с добавлением 5% порошка серы для связывания паров ртути в прочное соединение (сернистую ртуть) и окрашенными разрешенными для стоматологических кабинетов красками;

- полы должны настилаться рулонным материалом, все швы свариваются, плинтус должен плотно прилегать к стенам и полу.

- столики для работы с амальгамой должны быть покрыты ртутенепроницаемым материалом и иметь бортики по краям. Под рабочей поверхностью столиков не должно быть открытых ящиков.

- разрешается использовать только амальгаму, выпускаемую в герметически закрытых капсулах.

4. Требования к оборудованию

4.1. Оснащение стоматологических медицинских организаций оборудованием осуществляется в соответствии с рекомендуемым табелем (приложение 6).

4.2. В кабинетах с односторонним естественным освещением стоматологические кресла устанавливаются в один ряд вдоль светонесущей стены.

4.3. При наличии нескольких стоматологических кресел в кабинете, они разделяются непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 м.

4.4. Отсутствие стерилизационной в стоматологической медицинской организации допускается при наличии не более 3 кресел. В этом случае установка стерилизационного оборудования возможна непосредственно в кабинетах.

4.5. Стоматологические кабинеты оборудуются раздельными или двусекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов. При наличии стерилизационной и организации централизованной предстерилизационной обработки инструментария в кабинетах допускается наличие одной раковины. В операционном блоке раковины устанавливаются в предоперационной. В хирургических кабинетах, стерилизационных, предоперационых устанавливаются локтевые или сенсорные смесители.

4.6. Помещения зуботехнических лабораторий и стоматологических кабинетов, в которых проводятся работы с гипсом, должны иметь оборудование для осаждения гипса  из сточных вод перед спуском в канализацию  (гипсоуловители или др.).

4.7. Кабинеты оборудуют бактерицидными облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха, разрешенными для этой цели в установленном порядке. При использовании облучателей открытого типа выключатели должны быть выведены за пределы рабочих помещений.

- 5. Требования к микроклимату, отоплению, вентиляции

5.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды, в том числе по микробиологическим показателям.

5.2. Нагревательные приборы следует размещать у наружных стен, под окнами, без ограждений. Поверхность нагревательных приборов должна быть гладкой, допускающую легкую очистку и исключающей скопление микроорганизмов, адсорбирование пыли.

5.3.В системах отопления операционных, предоперационных, наркозных, послеоперационных следует применять нагревательные приборы с гладкой поверхностью, устойчивой к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

5.4. В качестве теплоносителя в системах центрального отопления используется вода температурой 80-7О°С.

5.5. На постоянных рабочих местах, где медицинский персонал находятся свыше 50% рабочего времени или более 2 часов непрерывной работы должны обеспечиваться параметры микроклимата в соответствии с таблицей1.

5.6.Для мест временного пребывания работающих (специальные помещения зуботехнической лаборатории) параметры микроклимата представлены в табл. 2.

Таблица 1

Параметры микроклимата в помещениях постоянного пребывания сотрудников

┌───────────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┐

│             Сезон             │Температура,│ Относительная │  Скорость  │

│                               │     °С     │ влажность, %  │  движения  │

│                               │            │               │воздуха, м/с│

├───────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤

│Холодный      и      переходный│  18 - 23   │    60 - 40    │    0,2     │

│(среднесуточная     температура│            │               │            │

│наружного   воздуха  +4-10°С  и│            │               │            │

│ниже)                          │            │               │            │

├───────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤

│Теплый          (среднесуточная│  21 - 25   │    60 - 40    │    0,2     │

│температура наружного воздуха  │            │               │            │

│+10°С и выше)                  │            │               │            │

Таблица 2

Параметры микроклимата в помещениях временного пребывания сотрудников

┌───────────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┐

│             Сезон             │Температура,│ Относительная │  Скорость  │

│                               │     °С     │ влажность, %  │  движения  │

│                               │            │               │воздуха, м/с│

├───────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤

│Холодный и переходный          │  17 - 25   │  не более 75  │ 0,2 - 0,3  │

├───────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤

│Теплый                         │не более 28 │  не более 65  │ 0,2 - 0,5  │

└───────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┘

5.7. Проектирование и эксплуатация вентиляционных систем должны исключать перетекание воздушных масс из "грязных" зон в "чистые".

5.8. Содержание лекарственных средств и вредных веществ в воздухе стоматологических медицинских организаций не должны превышать предельно-допустимые концентрации.

5.9. Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в производственных помещениях допускается устройство кондиционирования воздуха, в том числе с применением сплит-систем, в комплект которых входят фильтры тонкой очистки воздуха. Замену фильтров тонкой очистки необходимо проводить не менее 1 раза в 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем.

5.10. В стоматологических медицинских организациях, имеющих не более 3 стоматологических кресел (за исключением операционных), расположенных в том числе в нежилых этажах жилых и административных зданиях, допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги или естественная вытяжная вентиляция.

5.11. В стоматологических медицинских организациях, имеющих более 3 кресел воздухообмен в кабинетах поддерживается за счет систем общеобменной приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха и кратностью воздухообмена (+2,-3).

5.12. Автономные системы вентиляции должны предусматриваться для помещений: операционных с предоперационными, стерилизационных, рентгенкабинетов (отдельных), производственных помещений зуботехнических лабораторий, санузлов.

5.13. Системы механической вентиляции подлежат паспортизации при вводе в эксплуатацию с оформлением соответствующей технической документации. Один раза в 3 года и по показаниям (ухудшение показателей воздушной среды) производится очистка и дезинфекция систем механической вентиляции и кондиционирования с привлечением аккредитованной организации.

5.14. В помещениях зуботехнических лабораторий, местные отсосы и общеобменную вытяжную вентиляцию допускается объединить в одну вытяжную систему в пределах помещений лабораторий или в помещении вентиляционной камеры. Допускается устройство общей общеобменной приточной вентиляции для помещений лабораторий и других помещений стоматологической медицинской организации, при этом подачу приточного воздуха в помещения лаборатории следует предусмотреть по самостоятельному воздуховоду, проходящему от вентиляционной камеры с установкой на этом воздуховоде обратного клапана в пределах вентиляционной камеры.

5.15. В лечебных  кабинетах  стоматологического профиля, в том числе  в приспосабливаемых помещениях, не имеющих автономных вентиляционных каналов, допускается удаление отработанного воздуха от общеобменных систем вытяжной вентиляции на фасад здания, через устройства, обеспечивающие очистку воздуха от вредных химических веществ и запахов на 99,5% (фотокаталитические фильтры и др.).

5.16. Технологическое оборудование зуботехнических лабораторий, в состав которого входят секции для очистки удаляемого воздуха от данного оборудования, а также оборудование замкнутого цикла не требует дополнительных местных отсосов.

5.17. В зуботехнических лабораториях в зависимости от технологической части проекта предусматриваются местные отсосы от рабочих мест зубных техников, от шлифовальных моторов, в литейной над печью, в паяльной, над нагревательными приборами и рабочими столами в полимеризационной. Воздух, выбрасываемый в атмосферу, следует очищать в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов. Системы местных отсосов следует проектировать автономными от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций.

5.18. В зуботехнических лабораториях неполного цикла (нанесение и обжиг керамической массы, обточка и другие работы, не сопровождающиеся выделением вредных веществ) на 1-2 рабочих места, расположенных в приспособленных помещениях жилых и общественных зданий, допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания через открываемые фрамуги или естественная вытяжная вентиляция с 2-х кратным воздухообменом через автономный вентиляционный канал с выходом на кровлю или на наружную стену без световых проемов.

5.19. В кабинетах, оснащенных рентгенологическим оборудованием (включая радиовизиографы), требования к вентиляции и кратности воздухообмена выполняются по технологическому разделу проектной документации, согласованной в установленном порядке.

5.20. В помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий, предусматривается скрытая прокладка воздуховодов, трубопроводов, арматуры.

5.21. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех кабинетах и помещениях, за исключением операционных, должно быть предусмотрено  наличие легко открывающихся фрамуг.

5.22. В помещениях должны соблюдаться нормируемые показатели микробной обсемененности воздушной среды.

5.23. Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха и профилактический ремонт проводятся ответственным лицом или по договору со специализированной организацией.

5.24. Устранение текущих неисправностей и дефектов в системе вентиляции должно проводиться безотлагательно.

- 6. Требования к естественному и искусственному освещению

6.1. Все стоматологические кабинеты и помещения зуботехнических лабораторий (постоянные рабочие места) должны иметь естественное освещение.

6.2. Во вновь создаваемых стоматологических медицинских организациях окна стоматологических кабинетов, по возможности, следует ориентировать на северные направления (С, СВ, СЗ) во избежание значительных перепадов яркостей на рабочих местах за счет попадания прямых солнечных лучей, а также перегрева помещений в летнее время, особенно в южных районах.

6.3. На северные направления, по возможности, должны быть ориентированы основные помещения и литейные зуботехнической лаборатории для предупреждения перегрева помещений в летнее время.

6.4. В существующих стоматологических медицинских организациях, имеющих ориентацию окон, не соответствующую, указанным в пунктах 6.2. и 6.3., рекомендуется прибегать к использованию солнцезащитных приспособлений (козырьки, солнцезащитные пленки, жалюзи и т.п.). В операционных и хирургических кабинетах солнцезащитные средства типа жалюзи размещаются между оконными рамами.

6.5. Световой коэффициент во всех стоматологических кабинетах и основных помещениях зуботехнической лаборатории должен составлять 1:4-1:5, а в остальных производственных помещениях - не ниже 1:8.

6.6. Коэффициент естественного освещения на постоянных рабочих местах во всех стоматологических кабинетах и основных помещениях зуботехнической лаборатории должен соответствовать гигиеническим требованиям, установленным действующими санитарными нормами.

6.7. При установке стоматологических кресел в два ряда в существующих кабинетах с односторонним естественным освещением, следует пользоваться искусственным светом в течение рабочей смены, а врачи должны периодически меняться своими рабочими местами.

6.8. Расположение столов зубных техников в основных помещениях зуботехнической лаборатории должно обеспечивать левостороннее естественное освещение рабочих мест.

6.9. Все помещения стоматологических медицинских организаций должны иметь общее искусственное освещение, выполненное люминесцентными лампами или лампами накаливания.

6.10. Для общего люминесцентного освещения во всех стоматологических кабинетах и основных помещениях зуботехнической лаборатории рекомендуются лампы со спектром излучения, не искажающим цветопередачу.

6.11. Светильники общего освещения должны размещаться с таким расчетом, чтобы не попадать в поле зрения работающего врача.

6.12. Рекомендуемые уровни освещенности рабочих поверхностей, создаваемые общим искусственным освещением, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Уровни горизонтальной освещенности рабочих поверхностей*

| Название помещений | Уровни общего освещения (лк) лампами |  |
| --- | --- | --- |
|  | Люминесцентными | Накаливания |
| Операционные, кабинеты стоматологические, кабинеты зубных техников, гипсоввочные, полимеризационные | 500 | 200 |
| Кабинеты физиотерапии | 200 | 100 |
| Рентгендиагностические кабинеты | 50 | 50 |
| Комната временного пребывания | 100 | 50 |
| Стерилизационная-автоклавная | 200 | 100 |
| Помещения хранения дезинфекционных средств, санузлы | 50 | 50 |

*Представлены показатели освещенности при общем искусственном освещении (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»).

6.13. Стоматологические кабинеты, основные и полировочные помещения зуботехнической лаборатории, кроме общего, должны иметь и местное освещение в виде:

- Стоматологических светильников на стоматологических установках;

- специальных (желательно бестеневых) рефлекторов для каждого рабочего места хирурга;

- бестеневых рефлекторов в операционных;

- светильников на каждом рабочем месте зубного техника в основных и полировочных помещениях.

6.14. Уровень освещенности от местных источников не должен превышать уровень общего освещения более чем в 10 раз.

6.15. Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную арматуру, предусматривающую их влажную очистку и предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.

- 7. Обеспечение радиационной безопасности при размещении и эксплуатации рентгеновских аппаратов и кабинетов

- Общие положения

7.1. Основные требования к размещению и эксплуатации рентгеновских аппаратов должны соответствовать положениям действующих санитарных правил, которые определяют основные критерии радиационной защиты, требования к рентгеновскому оборудованию и персоналу, основные требования к размещению рентгеновских аппаратов и их эксплуатации (НРБ-99, ОСПОРБ-99, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгеновских исследований») Настоящие Правила детализируют требования к размещению и эксплуатации рентгеновских аппаратов в стоматологических медицинских организациях.

- 7.2. Общие требования к размещению рентгеновских  аппаратов в существующих жилых, административных, производственных зданиях различного назначения

- 7.2.1. Размещение рентгеновских стоматологических аппаратов в составе лечебных учреждений, находящихся в жилых домах, регулируется ОСПОРБ-99, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгеновских исследований».

7.2.2. На этапе организации деятельности с источниками ионизирующих излучений (ИИИ) осуществляется выбор схемы рентгенодиагностического процесса (отдельный рентгеновский кабинет, в котором размещены специализированные стоматологические рентгеновские аппараты или специализированный стоматологический аппарат в стоматологическом кабинете). На этом этапе также определяется количество и вид рентгеновских аппаратов, площади и набор помещений для их размещения, а также необходимые дополнительные условия (освещение, вентиляция, электроснабжение, отопление, канализация и т. д.). Выбранные помещения должны обеспечивать выполнение требований санитарных норм и правил.

7.2.3. Размещение рентгеновских аппаратов осуществляется на основании проекта. Разработка проекта осуществляется лицензированной проектной организацией на основании технического задания заказчика. На проект оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в установленном порядке.

7.2.4. При организации рентгеновских диагностических исследований должен предусматриваться и обеспечиваться учёт и регистрация доз облучения пациентов за счёт диагностических исследований, а также ежегодно подготавливаться отчёт по дозам облучения пациентов в установленном порядке.

- 7.3. Особенности размещения рентгеновских аппаратов в отдельном рентгеновском кабинете

7.3.1. При размещении рентгеновских аппаратов в отдельном рентгеновском кабинете, площади помещений, с учётом рабочего места оператора за защитной ширмой,  должны соответствовать требованиям указанных нормативных документов. При выносе пульта управления за пределы кабинета площадь помещения для размещения оборудования может быть уменьшена. Площадь помещения, в этом случае, определяется радиационными и техническими характеристиками и габаритами оборудования. Расстановка оборудования должна обеспечивать свободный доступ персонала и пациентов к элементам оборудования, проход персонала и/или пациента между элементами оборудования и ограждающими конструкциями и соответствовать требованиям раздела 3 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгеновских исследований».

7.3.2. При применении рентгеновских аппаратов новых типов для их размещения могут быть использованы рекомендации фирмы-изготовителя, если они не приводят к нарушению требований действующих нормативных документов.

7.3.3. Устройство кабинета должно обеспечивать выполнение требований технической и нормативной документации по обеспечению электробезопасности.

7.3.4. Отделка рентгеновского кабинета должна выполняться разрешенными отделочными материалами, позволяющими осуществлять влажную уборку и дезинфекцию. Металлические конструкции (например – батареи отопления) должны экранироваться диэлектрическими материалами. Пол кабинета  выполняется из диэлектрического материала (доска, паркет, линолеум по деревянному настилу или иным способом, обеспечивающим электробезопасность).

7.3.5. Организация воздухообмена в рентгеновском кабинете должна обеспечивать поддержание показателей микроклимата (температура, влажность) в соответствии с действующими гигиеническими нормативами и может обеспечиваться различными средствами (устройство приточно-вытяжной вентиляции, установка оконных вентиляторов, кондиционирование и т. д.).

7.3.6. Освещение рентгеновского кабинета может быть как естественным, так и искусственным.

7.3.7.	Персонал рентгеновского кабинета относится к группе «А» и на него распространяются специальные требования, предусмотренные действующими нормативными документами.

- 7.4. Особенности размещения рентгеновских аппаратов в стоматологическом кабинете

7.4.1. В стоматологическом кабинете может размещаться рентгеновский аппарат для прицельных снимков с высокочувствительным приёмником изображения и рабочей нагрузкой до 40 (мАхмин)/неделя (далее рентгеновский аппарат). Рентгеновский аппарат в стоматологическом кабинете предназначен только для обслуживания пациентов данного кабинета. Дополнительные площади для размещения рентгеновского аппарата в стоматологическом кабинете, соответствующем санитарным нормам, не требуются. Также не предъявляется дополнительных требований по освещению, вентиляции, отоплению.

7.4.2. Проектные материалы размещения рентгеновского аппарата в стоматологическом кабинете, включают: схему размещения рентгеновского аппарата, расчёт защиты рабочих мест и смежных помещений, вариант защиты персонала, а также пациентов  стоматологического кабинета, которым не проводится рентгеновское диагностическое исследование.

7.4.3. Защита персонала может осуществляться: экранами (установка защитной ширмы), применением средств индивидуальной защиты (защитные фартуки, очки и т. д.),  расстоянием и временем.

7.4.4. Все сотрудники, постоянно работающие в стоматологическом кабинете с рентгеновским аппаратом, относятся к персоналу группы «А» и на них распространяются требования нормативных документов к персоналу группы «А» (п. 7.3.7.).

7.4.5. Мощность дозы рентгеновского излучения на месте нахождения пациентов стоматологического кабинета, которым  не проводится рентгеновское диагностическое исследование (за счёт внешнего рентгеновского облучения) не должна превышать 0,3 мкГр/ч (таблица 4.2 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгеновских исследований».

- 7.5. Основные этапы реализации требований обеспечения радиационной безопасности при вводе аппаратов в эксплуатацию, оформлении и продлении действия лицензии на их эксплуатацию.

7.5.1. Для реализации требований нормативных документов администрация должна обеспечить проведение комплекса мероприятий по соблюдению требований радиационной безопасности и оформлению ряда необходимых документов, включающих:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат или его заверенная копия

- заверенная копия свидетельство о государственной регистрации на рентгеновский аппарат (вновь приобретаемый);

- санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность с источниками ионизирующих излучений (ИИИ);

- санитарно-эпидемиологическое заключение на проект (при реконструкции);

- технологический проект, согласованный с ГРРО региона;

- акты на скрытые работы;

- эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат;

- технический паспорт на рентгеновский кабинет;

- протокол дозиметрических измерений рабочих мест и смежных помещений;

- протокол исследования эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата;

- протокол испытания передвижных и индивидуальных средств защиты;

- журнал регистрации рентгеновских исследований с графой учёта доз пациентов;

- документы проверки заземления;

- документы поверки эффективности работы вентиляции (при наличии вентиляционных приточно-вытяжных систем с механическим побуждением);

- контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат;

- документы об обучении персонала по радиационной безопасности (1 раз в 5 лет);

- заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом группы «А» предварительных и периодических медицинских осмотров;

- приказ о допуске сотрудников к работе с ИИИ и отнесении их к персоналу группы «А»;

- приказ на лицо, ответственное за радиационную безопасность;

- документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (журнал, лист учета, база данных и т.д.);

- программа производственного контроля по обеспечению радиационной безопасности (допускается как раздел общего плана производственного контроля медицинской организации);

- наличие у сотрудников, работающих с рентгеновским аппаратом, документов, подтверждающих обучение правилам работы на аппарате;

- инструкция по охране труда и радиационной безопасности, предупреждению и ликвидации радиационных аварий

- карточки учёта индивидуальных доз облучения персонала по результатам индивидуального индивидуального дозиметрического контроля персонала группы «А».

- 8. Санитарно-гигиенические, дезинфекционные и стерилизационные мероприятия

- 8.1. Требования к организации и проведению дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.

8.1.1. Ответственность за организацию и проведение дезинфекционных (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и стерилизационных (предстерилизационная очистка, стерилизация) мероприятий, а также за обучение персонала по данным вопросам, несет руководитель стоматологической медицинской организации, который руководствуется настоящими санитарными правилами и другими действующими нормативно-методическими документами.

8.1.2. Для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий стоматологические медицинские организации должны регулярно обеспечиваться моющими и дезинфицирующими средствами различного назначения, кожными антисептиками, средствами для стерилизации изделий медицинского назначения, а также стерилизационными упаковочными материалами и средствами контроля (химические индикаторы и др.).

8.1.3. Изделия многократного применения после использования при стоматологических манипуляциях у пациентов подлежат последовательно:

- дезинфекции;

- предстерилизационной очистке;

- стерилизации;

- последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

Изделия однократного применения после использования при стоматологических манипуляциях у пациентов подлежат дезинфекции и последующей утилизации. Их повторное использование запрещается.

8.1.4. В стоматологических медицинских организациях, при проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, допускается применение только разрешенных в установленном порядке к применению в Российской Федерации:

- дезинфекционных химических средств (средства для дезинфекции, включая кожные антисептики; средства для предстерилизационной очистки и стерилизации);

- дезинфекционного и стерилизационного оборудования (бактерицидные облучатели и другое оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях, дезинфекционные камеры, дезинфекционные установки и моечные машины, в том числе ультразвуковые; стерилизаторы);

- вспомогательного оборудования и материалов (распыляющие устройства, бактериальные фильтры, камеры с УФ-излучением для хранения стерильных инструментов, емкости для проведения обработки, стерилизационные коробки и упаковочные материалы, химические и биологические индикаторы и т.п.).

Документация на каждое из дезинфекционных средств должна быть представлена свидетельством о государственной регистрации, сертификатом соответствия, инструкцией по применению, утвержденной в установленном порядке.

Документация на дезинфекционное и стерилизационное оборудование, должна быть представлена свидетельством о государственной регистрации, сертификатом соответствия, инструкцией по применению (руководство по эксплуатации), утвержденной в установленном порядке, техническим паспортом.

При выборе средств необходимо учитывать рекомендации изготовителей изделий медицинского назначения, применяемых в стоматологии, касающиеся воздействия конкретных дезинфекционных средств на материалы этих изделий.

8.1.5. Хранение дезинфекционных средств должно осуществляться в таре (упаковке) поставщика, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах.

8.1.6. Необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции, для предстерилизационной очистки и для стерилизации изделий медицинского назначения, а также для их предварительной очистки (при использовании средств, обладающих фиксирующими свойствами);

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования;

- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б и В.

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

8.1.7. При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать все меры предосторожности, включая применение средств индивидуальной защиты, указанные в инструкциях по применению.

8.1.8. Контроль качества дезинфекции, очистки и стерилизации проводят согласно действующим нормативно-методическим документам.

8.1.9. В стоматологической медицинской организации должно быть назначено лицо, ответственное за проведение производственного контроля за качеством дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Виды контроля, периодичность и объемы представлены в таблице по проведению производственного контроля (приложение 4, рекомендуемое).

8.1.10. Все стоматологические кабинеты должны быть обеспечены изделиями медицинского назначения в количестве, достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их обработки между манипуляциями у пациентов.

Каждое рабочее место врача-стоматолога должно быть укомплектовано не менее чем 6 наконечниками (из них двумя угловыми, двумя прямыми, двумя турбинными), 10 индивидуальными смотровыми стоматологическими комплектами, состоящими из набора инструментов (лоток, зеркало стоматологическое, пинцет зубоврачебный, зонд стоматологический), пакета с ватными валиками, пакета с пинцетом (для работы со стерильными инструментами, необходимыми для каждого пациента). При необходимости набор доукомплектовывают другими инструментами (зонд стоматологический пуговчатый, зонд пародонтологический градуированный, гладилки, шпатель, экскаваторы и др.).

8.1.11. Стерильные изделия выкладывают на стоматологический столик врача (на стерильный лоток или стерильную салфетку) непосредственно перед манипуляциями у конкретного пациента.

Под рабочей поверхностью стола (на полке, в ящике), допускается размещать приборы и аппараты для проведения различных стоматологических манипуляций, пломбировочные материалы.

8.1.12. Нагрудные салфетки после каждого пациента подлежат смене. Одноразовые салфетки утилизируются, многоразовые сдаются в стирку.

8.1.13. Для ополаскивания рта водой используют одноразовые или многоразовые  стаканы индивидуально для каждого пациента.

- 8.2. Требования к санитарному содержанию помещений.

8.2.1. Влажную уборку помещений проводят не менее двух раз в день (между сменами и после окончания работы) с использованием моющих и дезинфицирующих средств (по режимам дезинфекции при бактериальных инфекциях) способами орошения и/или протирания. Мытье оконных стекол должно проводиться не реже 1 раза в месяц изнутри и не реже 1 раза в 3 месяца снаружи (весной, летом и осенью).

8.2.2. Дезинфекцию поверхностей предметов, установленных в зоне лечения (столик для инструментов, кнопки управления, воздушный пистолет, светильник, плевательница, подголовник и подлокотники стоматологического кресла) проводят после каждого пациента. Для этих целей используют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в присутствии пациентов, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное - с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам – между вирусами или грибами рода Кандида (в туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза).

8.2.3. Один раз в неделю в операционном блоке, хирургическом кабинете, стерилизационной (автоклавной) проводят генеральную уборку помещений. Для дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное - с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам – между вирусами или грибами рода Кандида (в туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза).

В остальных подразделениях генеральную уборку проводят один раз в месяц, используя дезинфицирующие средства по режимам, эффективным в отношении вегетативных форм бактерий.

8.2.4. График проведения генеральной уборки составляется ежемесячно и утверждается руководителем. Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим показаниям.

8.2.5. Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки.

8.2.6. При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.

8.2.7. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.

При невозможности использования одноразовых тканевых салфеток, многоразовые салфетки подлежат стирке.

8.2.8. Хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов.

8.2.9. Для обеззараживания воздуха в помещениях стоматологических медицинских организаций следует применять разрешенные для этой цели оборудование и/или химические средства.

Технология обработки и режимы обеззараживания воздуха изложены в соответствующих нормативно-методических документах и инструкциях по применению конкретного дезинфекционного оборудования и дезинфицирующих средств.

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня допускается применять следующие технологии:

- воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и комбинированных бактерицидных облучателей, применяемых в отсутствии людей, и закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей, необходимое число облучателей для каждого кабинета определяется расчетным путем согласно действующим нормам;

- воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствии людей с помощью специальной распыляющей аппаратуры (генераторы аэрозолей) при проведении дезинфекции по типу заключительной и при проведении генеральных уборок;

- воздействие озоном с помощью установок - генераторов озона в отсутствии людей при проведении дезинфекции по типу заключительной и при проведении генеральных уборок;

- применение антимикробных фильтров, в том числе электрофильтров, а также фильтров, работающих на принципе фотокатализа и ионного ветра и др.

- 8.3. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения

8.3.1. Изделия медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (изделия однократного и многократного применения). Дезинфекцию можно проводить физическими и химическими методами. Выбор метода зависит от особенностей изделия и его назначения.

8.3.2. Для дезинфекции изделий медицинского назначения применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное - с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам – между вирусами или грибами рода Кандида (в туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза).

8.3.3. При проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации растворами химических средств изделия медицинского назначения погружают в рабочий раствор средства (далее – «раствор») с заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.

8.3.4. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

8.3.5. Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения (наконечники, переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, наконечник к скелеру для снятия зубных отложений, световоды светоотверждающих ламп). Для этих целей не рекомендуется использовать альдегидсодержащие средства.

Конструкционные особенности наконечников не позволяют осуществлять их полноценную дезинфекцию, предстерилизационную очистку, а, следовательно, и стерилизацию. В связи с этим с целью удаления загрязнений и снижения микробной контаминации обработку наконечников после каждого пациента допускается проводить следующим образом: канал наконечника промывают водой, прочищая с помощью специальных приспособлений (мандрены и т.п.), и продувают воздухом; наконечник снимают и тщательно протирают его поверхность (однократно или двукратно - до удаления видимых загрязнений) тканевыми салфетками, смоченными питьевой водой, после чего обрабатывают, одним из разрешенных к применению для этой цели дезинфицирующих средств (с учетом рекомендаций фирмы-производителя наконечника), а затем в паровом стерилизаторе.

8.3.6. После дезинфекции изделия медицинского назначения многократного применения должны быть отмыты от остатков дезинфицирующего средства в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по применению конкретного средства.

8.3.7. Дезинфекцию стоматологических оттисков, заготовок зубных протезов проводят после применения у пациентов перед направлением в зуботехническую лабораторию и после их получения из зуботехнической лаборатории непосредственно перед применением. Выбор дезинфицирующего средства обусловлен видом оттискного материала. После дезинфекции оттиски, заготовки зубных протезов промывают питьевой водой для удаления остатков дезинфицирующего средства.

8.3.8. Обеззараживание стоматологических отсасывающих систем проводят после окончания работы, для чего через систему прокачивают раствор дезинфицирующего средства, рекомендованного для этих целей; заполненную раствором систему оставляют на время, указанное в инструкции по применению средства. После окончания дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают и промывают ее проточной водой.

8.3.9. Полировочные насадки, карборундовые камни, предметные стекла подлежат дезинфекции очистке и стерилизации.

8.3.10. В физиотерапевтическом отделении дезинфекции подвергают съемные десневые и точечные электроды, тубусы к аппарату КУФ (коротковолновый ультрафиолетовый облучатель), световоды для установки лазерного облучения, стеклянные электроды к аппарату дарсонвализации. Для аппликаций во рту используют стерильный материал.

8.3.11. При наличии в стоматологическом медицинском учреждении более трех стоматологических кресел, предстерилизационную очистку и стерилизацию проводят в специально выделенных помещениях – стерилизационных (автоклавных), с выделением «чистых» и «грязных» зон и соблюдением поточности.

В остальных случаях предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинского назначения допускается проводить в кабинетах, для чего в них должно быть установлено необходимое оборудование.

Предстерилизационную очистку изделий осуществляют после дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от применяемого средства): ручным или механизированным (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию) способом.

8.3.12. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств (только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют рН более 8,5) в соответствии с действующими методическими документами и инструкциями по применению конкретных средств.

8.3.13. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале (форма № 366/у).

8.3.14. Стерилизации подвергают все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами и отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждения.

8.3.15. В стоматологических медицинских организациях обязательной стерилизации подлежат следующие виды изделий медицинского назначения и принадлежности:

- стоматологические инструменты: пинцеты, зонды, шпатели, экскаваторы, штопферы, гладилки, коронкосниматели, скеллеры, стоматологические зеркала, боры (в том числе с алмазным покрытием) для всех видов наконечников, эндодонтические инструменты, штифты, стоматологические диски, фрезы, разделительные металлические пластинки, матрицедержатели, ложки для снятия оттисков, инструменты для снятия зубных отложений, пародонтальные хирургические инструменты (кюретки, крючки разных модификаций и др.), инструменты для пломбирования каналов зуба (плагеры, спредеры), карпульные шприцы, различные виды щипцов и кусачек для ортодонтического кабинета, пылесосы;

- ультразвуковые наконечники и насадки к ним, наконечники, съемные гильзы микромотора к механическим наконечникам, канюли к аппарату для снятия зубного налета;

- хирургические инструменты: стоматологические щипцы, кюретажные ложки, элеваторы, долота, наборы инструментов для имплантологии, скальпели, корнцанги, ножницы, зажимы, гладилки хирургические, шовные иглы;

- лотки для стерильных изделий медицинского назначения, инструменты для работы со стерильным материалом, в том числе пинцеты и емкости для их хранения.

8.3.16. Стерилизацию изделий медицинского назначения, применяемых в стоматологии, осуществляют физическими (паровой, воздушный, инфракрасный, применение среды нагретых стеклянных шариков) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами согласно действующим документам, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы оборудования, разрешенные к применению в установленном порядке. Выбор адекватного метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и в руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели.

При стерилизации воздушным методом запрещается использование оборудования, относящегося к лабораторному (шкафы типа ШСС).

8.3.17. Наконечники, ультразвуковые наконечники и насадки к ним, эндодонтические инструменты с пластмассовыми хвостовиками стерилизуют только паровым методом.

8.3.18. В гласперленовых стерилизаторах допускается стерилизовать боры различного вида и другие мелкие инструменты при полном погружении их в среду нагретых стеклянных шариков . Не рекомендуется использовать данный метод для стерилизации более крупных стоматологических инструментов с целью стерилизации их рабочих частей.

8.3.19. Инфракрасным методом стерилизуют изделия из металлов: стоматологические щипцы, стоматологические микрохирургические инструменты, боры твердосплавные, головки и диски алмазные, дрильборы, каналонаполнители и т.п.

8.3.20. Химический метод стерилизации с применением растворов химических средств допускается применять для стерилизации только тех изделий, в конструкции которых использованы термолабильные материалы, не позволяющие использовать другие официально рекомендуемые доступные методы стерилизации.

Для стерилизации данным методом применяют растворы средств, содержащих в качестве действующих веществ достаточные количества альдегидов или кислородсодержащих, или некоторых хлорсодержащих компонентов, обладающие спороцидным действием.

Во избежание разбавления рабочих растворов, особенно используемых многократно, погружаемые в них изделия не должны содержать видимой влаги.

При стерилизации растворами химических средств все манипуляции проводят, строго соблюдая правила асептики; используют стерильные емкости для стерилизации и отмывания изделий стерильной питьевой водой от остатков средства. Изделия промывают согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по применению конкретного средства.

8.3.21. При паровом, воздушном, газовом и плазменном методе изделия стерилизуют в упакованном виде, используя стерилизационные упаковочные одноразовые материалы или многоразовые контейнеры (стерилизационные коробки с фильтрами), разрешенные применительно к конкретному методу стерилизации в установленном порядке.

Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, осуществляют в шкафах, рабочих столах. Сроки хранения определяются видом упаковочного материала и указаны в инструкции по его применению.

8.3.22. Стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децентрацизованной системе обработки в следующих случаях:

- при использовании растворов химических средств для стерилизации изделий, в конструкции которых использованы термолабильные материалы;

- при стерилизации стоматологических металлических инструментов термическими методами (гласперленовый, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах.

Все изделия, простерилизованные в неупакованном виде, целесообразно сразу использовать по назначению. Запрещается  перенос их из кабинета в кабинет.

При необходимости, инструменты, простерилизованные в неупакованном виде одним из термических методов, после окончания стерилизации допускается хранить в разрешенных к применению в установленном порядке бактерицидных (оснащенных ультрафиолетовыми лампами) камерах в течение срока, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае отсутствия таких камер - на стерильном столе не более 6 часов.

Изделия медицинского назначения, простерилизованные в стерилизационных коробках допускается использовать в течение не более чем 6 часов после их вскрытия.

8.3.23. Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, допускается применять только с целью хранения инструментов для снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять такое оборудование с целью дезинфекции или стерилизации инструментов.

8.3.24. При стерилизации изделий в неупакованном виде воздушным методом не допускается хранение простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации.

8.3.25. При стерилизации химическим методом с применением растворов химических средств отмытые стерильной водой простерилизованные изделия используют сразу по назначению или помещают на хранение в стерильную стерилизационную коробку с фильтром, выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 суток.

8.3.26. Все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в стерильном халате, маске и перчатках, с использованием стерильных простыней. Обязательно делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола. Стерильный стол накрывают на 6 часов. Не использованные в течение этого срока материалы и инструменты со стерильного стола направляют на повторную стерилизацию.

8.3.27. Не допускается использование простерилизованных изделий медицинского назначения с истекшим сроком хранения после стерилизации.

8.3.28. Учет стерилизации изделий медицинского назначения проводят в специальном журнале (форма 257/у).

- 8.4. Контроль стерилизации.

8.4.1. Контроль стерилизации включает контроль работы стерилизаторов, проверку значений параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности. Контроль работы стерилизаторов проводят в соответствии с действующими инструктивными/методическими документами физическим (с использованием контрольно-измерительных приборов), химическим (с использованием химических индикаторов) и бактериологическим (с использованием биологических индикаторов) методами.

Контроль работы стерилизаторов физическим и химическим методами проводят при каждом цикле стерилизации.

8.4.2. Стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год.

8.4.3.Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонт стерилизаторов осуществляют специалисты сервисных служб в соответствие с договорами.

- 8.5. Правила обработки рук

8.5.1. В зависимости от выполняемой медицинской манипуляции и требуемого уровня снижения микробной контаминации кожи рук осуществляют гигиеническую обработку рук медицинского персонала или обработку рук хирургов.

8.5.2. Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений. Перед обработкой рук хирургов необходимо снять также часы, браслеты и пр. Для высушивания рук применяют тканевые или бумажные полотенца или салфетки однократного использования, при обработке рук хирургов – только стерильные тканевые.

8.5.3. При выборе кожных антисептиков, моющих средств и средств для ухода за кожей рук следует учитывать переносимость их кожей, интенсивность окрашивания кожных покровов, наличие отдушки и пр.

8.5.4. Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов.

- 8.6. Гигиеническая обработка рук.

8.6.1. Гигиеническая обработка рук предусматривает два способа:

- мытье рук мылом и водой (гигиеническое мытье рук) для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов;

- обработка рук кожным антисептиком (гигиеническая обработка рук) для снижения количества микроорганизмов до безопасного уровня.

Выбор способа обработки рук зависит от степени и характера загрязнений.

8.6.2. Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера) или твердое (брусковое), помещаемое в магнитные или другие мыльницы, конструкция которых не позволяет мылу размокать.

Вытирают руки индивидуальным полотенцем (салфеткой) однократного использования.

8.6.3. Для обеззараживания рук применяют спиртсодержащие и другие, разрешенные к применению, антисептики.

8.6.4. Гигиеническую обработку рук антисептиком следует проводить в следующих случаях:

- перед непосредственным контактом с пациентом;

- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления и т.п.);

- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, повязками;

- при выполнении различных манипуляций по уходу за пациентом после контакта с контаминированными микроорганизмами участками тела;

- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента.

- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами (периодонтиты, гангренозные пульпиты), кюретажа пародонтальных карманов, вскрытия пародонтальных абсцессов, после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием;

-  после снятия перчаток до мытья рук под проточной водой.

8.6.5. Гигиеническую обработку рук антисептиком (без их предварительного мытья) проводят путем втирания его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по применению, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами. Непременным условием эффективного обеззараживания рук является поддержание их во влажном состоянии в течение рекомендуемого времени обработки.

8.6.6. При использовании дозатора новую порцию антисептика (или мыла) наливают в дозатор после его дезинфекции, промывания водой и высушивания. Предпочтение следует отдавать локтевым дозаторам и дозаторам на фотоэлементах.

8.6.7. При отсутствии дозаторов или отсутствия возможности их использования применяют антисептики (в том числе гели) в индивидуальной упаковке (флаконы небольшого объема), которые после использования утилизируют.

8.6.8. При загрязнении рук кровью, слюной и другими биологическими жидкостями следует:

- удалить загрязнения тампоном или салфеткой, смоченной антисептиком,

- дважды обработать руки антисептиком,

- вымыть руки мылом и водой,

- тщательно высушить руки полотенцем однократного использования,

- обработать антисептиком.

8.6.9. Перчатки необходимо надевать перед любыми манипуляциями у пациента.

После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук.

Смену перчаток необходимо проводить после каждого пациента. Повторное использование перчаток запрещается.

- 8.7. Обработка рук хирургов

8.7.1. Обработку рук хирургов и других специалистов, участвующих в проведении оперативных вмешательств и других манипуляций, связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек проводят в два этапа:

I этап - мытье рук мылом и водой в течение двух минут, а затем высушивание стерильным полотенцем (салфеткой);

II этап - обработка антисептиком кистей рук, запястий и предплечий.

8.7.2. Количество антисептика, необходимое для обработки, кратность обработки и её продолжительность определяются рекомендациями, изложенными в методических указаниях/инструкциях по применению конкретного средства. Непременным условием эффективного обеззараживания рук является поддержание их во влажном состоянии в течение рекомендуемого времени обработки.

Стерильные перчатки надевают сразу после полного высыхания антисептика на коже рук.

- 9. Гигиена труда  и правила личной гигиены персонала

9.1. Администрация стоматологической медицинской организации обязана обеспечить безопасные условия труда медицинского персонала. Работодатель организует проведение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров персонала на базе медицинской организации, имеющей лицензию на проведение таких осмотров, экспертизу профессиональной пригодности и профилактическую иммунизацию (таблица 4).

9.2. Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами или медицинскими костюмами, шапочками, масками, сменной обувью. Хранение сменной одежды осуществляют раздельно от личной в индивидуальных двухсекционных шкафчиках вне кабинетов приема (гардеробная, помещение для персонала, административные помещения, стенные шкафы и пр.). Верхняя одежда персонала хранится в гардеробе, либо в шкафах вне производственных помещений.

9.3. Смена санитарной одежды (халаты, рабочие костюмы, шапочки) проводится ежедневно независимо от профиля кабинета, при загрязнении кровью – незамедлительно. Количество комплектов должно быть не менее 3 на каждого работающего.

9.4. Стирка санитарной одежды осуществляется централизованно по договорам с прачечными или в прачечной самой медицинской организации. Запрещается стирка санитарной одежды на дому.

9.5. В оперблоке врачи и другие лица, участвующие в операции, должны работать в стерильных халатах, перчатках и масках. Сменная обувь должна быть из нетканого материала.

9.6. В целях профилактики распространения парентеральных инфекций необходимо формировать эпидемиологическую настороженность персонала в отношении пациента, как потенциального источника гемоконтактных инфекций.

При проведении медицинских манипуляций персонал должен строго соблюдать меры индивидуальной защиты:

- работать в медицинских халатах (костюмах), шапочках, очках (щитках), масках, сменной обуви, перчатках;

- при наличии на руках микротравм, царапин, ссадин, заклеивать поврежденные места лейкопластырем;

- соблюдать правила обработки рук (см. разделы 8.5.-8.7).

9.7. Во время лечения больного нельзя вести записи, прикасаться к телефонной трубке и т.п. На рабочем месте запрещено принимать пищу и пользоваться косметикой.

9.8. При повреждении кожных покровов (случайный укол, порез и т.п.) необходимо немедленно обработать перчатки дезинфицирующими растворами, снять их, вымыть руки с мылом, из поврежденной поверхности выдавить кровь, кожу обработать 70°спиртом, затем йодом. При попадании биологической жидкости пациента на слизистую ротоглотки, немедленно рот и горло прополоскать 70% этиловым  спиртом. При попадании биологической жидкости в глаза, нос необходимо промыть их водой или раствором марганцовокислого калия в соотношении 1:10000.

9.9. При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глубокий порез, попадание видимой крови на поврежденную кожу и слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ) для назначения химиопрофилактики следует обращаться в территориальные Центры по профилактике и борьбе со СПИДом.

Таблица 4

| Профессия | Объем и периодичность медицинских обследований: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительные медосмотры (при поступлении на работу) |  | Периодические медосмотры (в дальнейшем) |  |
| Медицинский персонал стоматологических отделений (кабинетов) терапевтического, ортопедического, ортодонтического и хирургического профиля, а также зубные техники | Дерматовенеролог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, терапевт (пишет заключение) и женщины – гинеколога. | 1. Однократные исследования на: - гонококки; - сифилис; - трихомониаз; - HBS - Ag; - анти - HCV; - крупнокадровая флюорография органов грудной клетки; - общий анализ крови и анализ мочи. 2. Иммунизация против дифтерии, ГВ, кори, краснухи, гриппа. | 1 раз в год: терапевт, отоларинголог, офтальмолог, невролог, дерматовенеролог, женщины - гинеколог с выполнением бактериологического (на микрофлору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования по показа- ниям. 1 раз в 5 лет профпатолог | - Один раз в год: - крупнокадровая флюорография органов грудной клетки. - Ежегодные однократные исследования на: - общий анализ крови и анализ мочи; - HBS - Ag; - анти – HCV. - Ревакцинация против дифтерии (каждые 10 лет). 4. По показаниям: холодовая проба, вибрационная чуствительность, реовазография периферических сосудов, рентгенография опорно – двигательного аппарата. |
| персонал, работающий с рентгенологическими установками | Дерматове- неролог, невролог, терапевт (пишет заключение), отоларинголог офтальмолог и женщины – гинеколога. Лица до 18 лет, беременные женщины и кормящие грудью матери к работе не допускаются. | 1. Однократные исследования: - крупнокадровая флюорография органов грудной клетки; - анализ мочи; - развернутый анализ крови (лейкоцитарная формула; гемоглобин; эритроциты; тромбоциты). 2. Иммунизация против дифтерии, ГВ, кори, краснухи, гриппа. | 1 раз в год: терапевт невролог отоларинголог офтальмолог женщин – гинеколог с выполнением бактериологического (на микрофлору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования по показаниям. Женщины с момента установления у них беременности и на период вскармливания грудью к работе не допускаются. 1 раз в 5 лет профпатолог | 1. Один раз в год: - крупнокадровая флюорография органов грудной клетки. - 2. Ежегодные однократные исследования на: - анализ мочи; - развернутый анализ крови (лейкоцитарная формула; гемоглобин; эритроциты; тромбоциты); - ЭКГ; - ФВД. 3. Ревакцинация против дифтерии (каждые 10 лет). |

- Приложение 1 (справочное)

- Перечень официальных действующих документов

- Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ. « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 17.09.98г № 157-ФЗ. « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Федеральный закон от 08.08.01г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля»

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

- СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»

- СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работ».

- СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей»

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

- СанПиН 2.2.4.548 -96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

- СанПиН 5804-91 «Санитарные правила устройства и эксплуатации лазеров»

- СанПиН 2.1.7.728-99 « Правила сбора, хранения и утилизации отходов ЛПУ».

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

- СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных общественных помещений".

- СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»

- ГОСТ  12.0.004.-90. "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"

- Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ N1/29 от 13 января 2003г. "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"

- ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы»

- СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственные вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий».

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических мероприятий)» с изменениями и дополнениями №1 (Санитарные правила СП 1.1.2193-07).

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

- СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

- СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

- МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и  стерилизации изделий медицинского назначения»

- МУК 2.6.1.760-99 «Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей произведения дозы на площадь».

- МУК 2.6.1.1797-03 «Контроль эффективности доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях»

- Методические рекомендации по обеззараживанию кожных покровов № 11-7/16-09, утв. МЗ РФ 18.12.2003.

- Приказ Минздрамедпрома № 90 от 14.03.96 « О порядке проведения предварительных и периодических осмотров работников и медицинских регламентов допуска к профессии».

- Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

- Приказ МЗ РФ № 122 от 14.04.2000г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов».

- Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.1991 года « О развитии дезинфекционного дела в стране».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 года № 83 «Об  утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» (с изменениями от 16.05.2005 года).

- Руководство Р. 2.2./2.6.1.1195-03 «Гигиенические критерии оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующих излучений. Дополнение № 1 к Р. 2.2.755-99».

- Руководство Р. 3.5.1904 -04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

- Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Приложение 2

# Извлечение из ГОСТ  12.0.004.-90. "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"

7. Инструктаж по безопасности  труда

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

7.2 Первичный инструктаж на рабочем месте

7.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками.

Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проводят.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от  первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом охраны труда.

7.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы  согласовывают  с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.

# Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования( предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

7.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом  безопасных  приемов  и методов  труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих  однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

# Извлечение из Постановления Минтруда  РФ  и  Минобразования  РФ  N1/29  от 13  января  2003г. "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"

II. Порядок   обучения   по   охране   труда

2.1. Проведение инструктажа по охране  труда

2.1.3. Проведение инструктажей по охране  труда включает в себя ознакомление  работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплутационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж  по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.   Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи  инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

III. Проверка знаний требований охраны труда

  - Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.

3.3. Объём и порядок процедуры  внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.

##### Приложение №3

Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади помещений стоматологической медицинской организации

| Наименование помещений | Минимальная площадь в кв. м | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Вестибюльная группа с регистратурой, гардеробом верхней одежды и ожиданой | 10 | На каждого взрослого пациента по 1,2 кв.м На каждого ребенка с учетом пребывания одного из родителей - 2 кв.м. |
| Кабинет врача (стоматолога-терапевта, -хирурга, -ортопеда, ортодонта, детского стоматолога) Кабинет врача в школах Кабинет гигиены рта | 14 12 10 | С увеличением на 10 кв. м на каждую дополнительную стоматологическую установку (7 кв.м без установки) С учетом ограниченного объема лечебной помощи |
| Операционный блок: Предоперационная Операционная Комната временного пребывания пациента после операции | 6 20 4 | При отсутствии центральной стерилизационной, инструментарий из операционной поступает на стерилизацию в предоперационную, где предусматривается стерилизационная, при этом площадь предоперационной увеличивается, как минимум на 2 кв.м |
| Рентгенологический кабинет на один дентальный рентгеновский аппарат для прицельных снимков | 6* | Уменьшение площади возможно при соблюдении пунктов 7.3.1. настоящих Правил |
| Стерилизационная | 6 | Площадь принимается в соответствие с технологическим обоснованием (габариты оборудования и пр.), но не менее 6 кв.м |
| Зуботехническая лаборатория: |  |  |
| Помещение зубных техников | 7 | 4 кв. м на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении |
| Специализированные помещения: Полимеризационная, гипсовочная полировочная, паяльная | 7 | При наличии зуботехнической лаборатории на 1-2 штатных единицы зубных техников, возможно ее размещение в 2-х кабинетах - в одном из кабинетов совмещаются процессы гипсовки, полировки, полимеризации, пайки, в другом – рабочее место зубного техника. При этом площадь обоих кабинетов должна быть не менее 14 кв. м. |
| литейная | 4 | В зависимости от технологии и габаритов оборудования площадь может быть изменена |
| Физиотерапевтическое отделение |  |  |
| Кабинет электросветолечения, лазеротерапии | 12 | 6 кв.м на один аппарат |
| Кабинет гидротерапии | 12 | 6 кв.м на один аппарат |
| Кабинет УВЧ, СВЧ и ультрафиолетового облучения | 12 | 6 кв.м на один аппарат |
| Кабинет физиотерапии | 12 | 6 кв.м на один аппарат |

| Административные, подсобные и вспомогательные помещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабинет заведующего (администратора) | 8 |  |
| Комната персонала с гардеробом. | 6 | На каждого работающего в смену по 1,5 кв.м. Верхняя одежда может быть размещена в шкафе-купе |
| Кабинет старшей медицинской сестры | 8 |  |
| Помещение хранения медикаментов и наркотических материалов | 6 | Может быть объединена с кабинетом старшей медицинской сестры, при этом площадь кабинета старшей медсестры не увеличивается |
| Помещения хранения изделий медицинского назначения | 6 |  |
| Кладовая грязного белья | 3 | Могут размещаться в шкафах-купе в коридорах и подвальных помещениях |
| Кладовая чистого белья | 3 |  |
| Туалет для пациентов | 3 |  |
| Туалет для персонала | 3 | При количестве стоматологических кресел в стоматологической медицинской организации не более 3 допускается наличие одного туалета для пациентов и персонала. |

*Площади для других кабинетов и вспомогательных помещений рентгенологического отделения см. в действующих санитарных правилах, регламентирующих требования к источникам ионизирующих излучений

В Минимальный набор помещений для работы стоматологической медицинской организации входят – вестибюльная группа, кабинет врача стоматолога, комната персонала, туалет, кладовая

| Рекомендуемое Приложение 4 | «УТВЕРЖДАЮ» Название юридического лица или ИП: Руководитель юридического лица или ИП: « » 2007 г |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ и ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ
ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:  _________________________________________

Наименование (тип) объекта:  ______________________________________________

Виды деятельности:  ______________________________________________________

Юридический адрес: ______________________________________________________

Фактический адрес (административный округ, муниципальный район, улица, дом, телефон):   _________________________________________

Количество работающих  _____ чел., из них относящихся к декретированному контингенту   ________  чел.

Тип строения (отдельно стоящее, встроенно-пристроенное, этажность, подвальный, цокольный этажи и т.д):   ______________________________

Система отопления (централизованная, местная):    ________________________________

Наличие естественного освещения:   ________________________________________

Искусственное освещение (вид: общее, местное, комбинированное; тип светильников: лампы накаливания, люминесцентные.):  _______________________________________________________________________________________________________________

Система вентиляции (естественная, механическая, кондиционирование):    ________________________________________________________________________

Система водоснабжения (централизованная, децентрализованная):  ____________________

Наличие горячего водоснабжения:  __________________________________________

Система канализации (централизованная):   _________________________________________________

Источники неионизирующих излучений: физиотерапевтические  аппараты (УВЧ, СВЧ, УФ, бактерицидные УФ установки, и пр.), класс опасности __________________________________________________________________

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам видов деятельности, работ, услуг представляющих опасность для человека выдано: №_______________ дата _____________ срок действия ______________кем выдано -_____

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицензия на медицинские виды деятельности     №___________________      дата _____________ срок действия ______________

Приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению____________________________________________________________

Санитарно-эпидемиологическое заключение на право работы с источниками ионизирующего излучения выдано:  №_______________ дата _____________ срок действия ______________кем выдано_______________________________________

Лицензия на право работы с источниками ионизирующего излучения: ___________________________________________________

Заключение ТУ (ТО) Роспотребнадзора по городу Москве на ввод в эксплуатацию №___________________________

дата____________ кем _______________________

Заключение ТУ (ТО) Роспотребнадзора по городу Москве по проекту перепланировки (если она проводилась) №______

дата____________ кем ___________________________________________________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации: № __________________________ дата  ____________________________________

Договор аренды с:_______________________________________________________________________________________________

№ _____                      дата   _______        или свидетельство собственности на помещение № ______________ дата   ____________

Или другой документ на право использования помещений_____________________________________________________________

Договор на проведение дезинсекции и дератизации с: ___________   №  ______ дата ________

Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен  с:  _____________________________________________№ ______________   дата  ______________

Договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов (люминесцентные, бактерицидные лампы и др.)

с: ____________________________________________№ ______  дата    __________________________________________________

Договор на утилизацию медицинских отходов заключен с: ________________________________    № _____  дата ______________

Договор на стирку санитарной одежды заключен с: _______________________________________   № ____  дата  _______________

Договор на обслуживание мед. техники заключен с ___________________________________________________________________

Договор на очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования____________________________________________

Договор на проведение периодических медицинских осмотров заключен с: _______________________________________________

Договор   на проведение лабораторных и инструментальных исследований в рамках плана производственного контроля заключен  с: ______________________________________________________________________________________________________________

Сведения об ответственном за осуществление производственного контроля: назначен (ФИО)   _______________________________

Приказом   №   __________дата___________________

| № | РАЗДЕЛЫ ПЛАНА |  | Ответственный Исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении (дата вып-я) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и ведения производственного контроля. Организация проведения специальной профессиональной подготовки должностных лиц, осуществляющих производственный контроль Ответственных за сбор, временное хранение и утилизацию медицинских отходов. |  | Руководитель | При формировании штата 1 р в 5 лет | Приказы Сертификаты |  |  |
| 2 | Распределение обязанностей между специалистами, осуществляющими производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил |  | Руководитель | При формировании штата | Приказы |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение должностных инструкций персонала. Разработка функциональных обязанностей по организации и проведению производственного контроля. |  | Руководитель | При формировании штата | Должностные инструкции |  |  |
| 4 | Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы). |  | Руководитель | При создании объекта | Набор документации |  |  |
| 5 | Составление списков сотрудников на гигиеническое обучение и аттестацию. Контроль за соблюдением сроков переаттестации |  | Руководитель | При создании объекта | Списки сотрудников, сертификаты |  |  |
| 6 | Гигиеническая оценка системы вентиляции ЛПУ. |  | Руководитель | При создании объекта | паспорта |  |  |
| 7 | Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте. |  | Руководитель | По плану | Акты, протоколы, журналы |  |  |
| 8 | Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний, осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. Составление графика исследований. |  | Руководитель | По графику | Акты, протоколы, журналы |  |  |
| 9 | Организация предварительных и периодических медицинских осмотров персонала (в том числе работающих в контакте с вредными производственными факторами). Контроль наличия у персонала личных медицинских книжек, правильности их оформления, соблюдения периодичности и объёма медицинских обследований. В том числе с составлением списков контингентов, подлежащих медицинским осмотрам и проведения вакцинации. | Руководитель или ответственное лицо |  | По графику |  | Акт заключительной комиссии, договор с аккредитованной организацией |  |
| 10 | Организация питания сотрудников. | Ответственное лицо |  | При создании объекта |  | Журналы |  |
| 11 | Разработка и утверждение руководителем организации плана санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий на следующий год и корректировка программы ППК при изменении технологии, функционального назначения помещений, изменения видов деятельности. | Ответственное лицо |  | Ежегодно |  | План мероприятий |  |
| 12 | Представление информации о результатах производственного контроля ТО ТУ Роспотребнадзора по их запросам. | Ответственное лицо |  | По требованию ТО ТУ Роспотребнадзора немедленно |  | Регламентированная документация |  |
|  | Гигиеническая оценка вредных факторов производственной среды ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гигиеническая оценка соответствия лечебно-профилактических учреждений СНиП и СанПиН | Руководитель |  | При создании объекта |  | Санитарно-эпидемиологическое Заключение по проекту |  |
| 14 | Гигиеническая оценка возможности размещения данного лечебно-профилактического учреждения (функционального подразделения) в конкретных условиях (с оформлением разрешения) | Руководитель |  | При создании объекта |  | Письмо ФГУЗ или ТУ/ТО |  |
| 15 | Гигиеническая оценка строительных материалов, используемых при строительстве, ремонте и реконструкции лечебно-профилактического учреждения. | Руководитель |  | При создании объекта |  | Сертификаты |  |
| 16 | Гигиеническая оценка соблюдения в лечебно-профилактическом учреждении противоэпидемического режима | Руководитель или ответственное лицо |  | Постоянно |  | Акты, журналы, протоколы |  |
| 17 | Контроль за регистрацией и учетом инфекционных, в том числе внутрибольничных заболеваний и за передачей информации в ОРУИБ | Руководитель или ответственное лицо |  | Постоянно |  | Журнал по форме 60/у леч. |  |
| 18 | Эпидемиологический анализ состояния внутрибольничной среды (микробиологический мониторинг предметов внутрибольничной среды инструментария, воды, воздуха, лекарственных средств, микробиологический мониторинг медицинского персонала и пациентов) | Ответственное лицо |  | По графику По эпид.показаниям |  | Протоколы |  |
| 19 | Гигиеническая оценка дезинфекционно-стерилизационного режима (наличие и достаточность дез.средств, стерилизующей аппаратуры). Контроль качества проведения дезинфекционных мероприятий. | Руководитель или ответственное лицо |  | По графику |  | Акты, журналы, протоколы |  |
| 20 | Контроль за наличием разрешительной документации, условиями хранения и сроками годности лекарственных препаратов, изделиями медицинского назначения, условиями и сроками эксплуатации медицинского оборудования. | Ответственное лицо |  |  |  | Сан.эпид. заключение, сертификаты, регистрационные удостоверения. Паспорт на оборудование |  |
| 21 | Гигиеническая оценка профессиональной заболеваемости персонала с разработкой плана профилактических и противоэпидемических мероприятий | Руководитель или ответственное лицо |  | По графику |  | План мероприятий |  |
| 22 | Создание для персонала условий труда, соответствующих трудовому законодательству, санитарным нормам и правилам, в том числе обеспеченность средствами индивидуальной защиты. | Руководитель |  | При создании объекта |  |  |  |
| 23 | Содержания территории объекта в соответствии с требованиями санитарных правил | Ответственное лицо |  | Постоянно |  |  |  |
| 24 | При выявлении на объекте нарушений санитарных правил принимать меры, направленные на их устранение. В том числе: приостанавливать либо прекращать деятельность объекта; информировать ТО ТУ Роспотребнадзора о случившемся. В том числе о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил | Руководитель |  | Немедленно |  | Телефонограммы, факсы,… |  |
| 25 | Определять меры по привлечению к ответственности за невыполнение положений плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | Руководитель |  | При выявлении |  |  |  |
| 26 | Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в зависимости от специфики осуществляемой деятельности выполняемой работы и оказываемой услуги. | Руководитель |  | По необходимости |  |  |  |

Контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

| Объект контроля (исследуемый материал) | Определяемые показатели | Периодичность Контроля | Лица, проводящие производственный контроль |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция | Наличие паспортов и технического отчета на вентсистемы. Исследования эффективности работы общей и местной вентиляции и ее технической исправности. Проведение дезинфекции системы вентиляции | 1 раз в год и после реконструкции, модернизации 2 раза в год | Ответственный за вентиляцию |  | График профилактических ремонтов, журналы Паспорта на вентсистемы, технический отчет |
| Исследование воздуха рабочей зоны | На содержание: вредных химических веществ, (метилметакрилаты, гипс, кремний и др.), лекарственных средств | 1 раз в год 2 раза в год | По договору с аккредитованной организацией. |  | Протоколы |
| Микроклимат: | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха | 2 раза в год (теплый и холодный периоды) | По договору с аккредитованной организацией. |  | Протоколы |
| Освещённость | Уровни искусственной освещённости | 1 раз в год и при изменении системы освещения | По договору с аккредитованной организацией. |  | Протоколы |
| Шум от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционного, наружный шум | Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели от каждой единицы технологического оборудования, создаваемого шум | При вводе в эксплуатацию При реконструкции При наличии жалоб 1 раз в год | По договору с аккредитованной организацией. |  | Протоколы |
| Неионизирующие излучения |  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое оборудование – Источники неионизирующего излучения | Наличие и ведение необходимой документации. | 1 раз в год |  | Руководитель объекта или ответственный | -Документация по учету времени работы физиотерапевтической аппаратуры и ультрафиолетовых установок для обеззараживания воздуха; -Акт ввода в эксплуатацию бактерицидных установок, журнал регистрации и контроля бактерицидных установок, паспорт и инструкция по эксплуатации бактерицидных установок |
|  | Организация необходимых лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. Составление графика исследований. | Каждая единица оборудования – 1 раз в год - по графику |  | Руководитель объекта или ответственный | Графики, протоколы |
| Электромагнитное излучение на рабочих местах в физиотерапевтических, диагностических кабинетах | ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле | 1 раз в 3 года |  | Аккредитованная организация | Протоколы |
| Рабочие места с ПЭВМ | Электромагнитное излучение: напряженность электрического поля, плотность магнитного потока, напряженность электростатического поля Уровни искусственной освещенности Визуальные параметры ВДТ | При установке нового оборудования, наличии жалоб 1 раз в год 1 раз в год |  | Аккредитованная организация | Протоколы |
| Рабочие места, где используются бактерицидные ультрафиолетовые облучатели | Ультрафиолетовое излучение | 1 раз в 3 года |  | Аккредитованная организация |  |
| Контроль санитарно-технического состояния и содержания учреждения |  |  |  |  |  |
| Санитарно-техническое состояние производственных, подсобных помещений | Состояние отделки помещений, водоснабжения, канализации, санитарно-технического оборудования | 1 раз в месяц |  | Ответственное лицо | Акты или журналы по произвольной форме |
| Санитарное содержание помещений | Соблюдение периодичности проведения генеральных уборок | 1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в нед.) |  | Ответственное лицо | Акты или журналы по произвольной форме |
|  | Наличие маркированного уборочного инвентаря; раздельного для различных помещений; использования его по назначению; правильность хранения | 1 раз в месяц |  | Ответственное лицо | Акты или журналы по произвольной форме |
|  | Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезсредствами и условия их хранения | 1 раз в месяц |  | Ответственное лицо | Акты или журналы по произвольной форме |
|  | Соблюдение кратности протирки стекол в оконных рамах | По мере загрязнений, но не реже чем 2 раза в год |  | Ответственное лицо | Акты или журналы по произвольной форме |
| Содержание территории, прилегающей к объекту. | Благоустройство и санитарное содержание территории. Оборудование площадки для сбора мусора. Наличие маркированных контейнеров для отходов разных классов, урн для сбора мусора. | 1 раз в месяц |  | Ответственное лицо |  |
| Организация и проведение ремонтных работ | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на перепланировку и изменение функционального назначения помещений. Наличие санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые строительные и отделочные материалы с указанием области применения в ЛПУ. Соответствие отделки функциональному назначению помещений. | При проведении ремонтных работ |  | Ответственное лицо | Гигиенические сертификаты (заключения) |
| Контроль за условиями хранения лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинским оборудованием. | Наличие разрешительной документации. Соблюдение сроков годности лекарственных препаратов. Условия и сроки эксплуатации медицинского оборудования. | 1 раз в год Ежедневно |  | Ответственное лицо | Разрешительная документация, Журналы. |
| Контроль дезинфекционно-стерилизационного режима |  |  |  |  |  |
| Химические средства для дезинфекции Установки для получения растворов дезинфицирующих средств | Определение расчётной годовой потребности дезинфицирующих средств. Учёт их получения и расхода. Наличие неснижаемого месячного запаса дезсредств. Наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия и инструкций по применению дезинфицирующих средств. Определение концентрации рабочих растворов дезсредств с применением химических индикаторов. Соответствие дезинфицирующего средства показателям спецификации (лабораторный контроль - физико-химический и аналитический) Определение концентрации ДВ в растворах правильности эксплуатации дезинфекционного оборудования. | При вводе в эксплуатацию 1 раз в месяц Каждая партия Постоянно По показаниям Каждая партия |  | Руководитель объекта или ответственное лицо Персонал, работающий с дезинфицирующи ми средствами и установками. Аккредитованная организация | Журнал Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, паспорт на каждую партию дезсредств, инструкция по применению. Протокол |
| Воздух помещений | Наличие оборудования для обеззараживания воздуха (при отсутствии систем централизованной очистки и обеззараживания). При оснащении кабинетов бактерицидными облучателями: - контроль времени работы бактерицидных (ультрафиолетовых) ламп; - контроль сроков замены бактерицидных (ультрафиолетовых) ламп. - исследование воздуха на содержание озона. | В ходе плановых и внеочередных проверок. Ежедневно Ежедневно Не реже 1раз в год |  | Руководитель объекта, ответственное лицо. Персонал лечебных кабинетов. Руководитель объекта Аккредитованная организация | Журналы |
| Бактериальная обсемененность воздуха | КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы | Стоматологические кабинеты, стерилизационные, оперблок - 2 раза в год |  | По договору с аккредитованной организацией. . | Протоколы |
| Микробиологические исследования предметов внутрибольничной среды | Группа кишечной палочки и золотистый стафилококк |  |  |  |  |
| Изделия медицинского назначения, | Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения при постановке азопирамовой или амидопириновой пробы, при необходимости – фенолфталеиновой пробы. | Ежедневная постановка проб. |  | Персонал, осуществляющий обработку | Журналы, Форма 366/у. |
| Оборудование для стерилизации | Наличие разрешительной документации: регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия, инструкции по применению (в случае оборудования- руководство по эксплуатации с указанием режимов стерилизации, технический паспорт на стерилизационное оборудование) | При закупке оборудования |  | Руководитель Ответственный мед.персонал | Разрешительная документация, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, инструкции, утвержденные МЗ. |
|  |  |  |  |  | Журналы |
| Изделия медицинского назначения, перевязочный материал, лекарственные формы | Стерильность | 1 раз в квартал |  | Руководитель Ответственный мед.персонал | Протокол |
| Стерилизатор | Правильность работы стерилизатора: - физическим и химическим методами; - бактериологическим методом Соответствие метода и режима стерилизации типу стерилизуемого изделия медицинского назначения Соответствие типа упаковочного материала методу стерилизации. Правильность загрузки стерилизатора Дополнительно Для паровых стерилизаторов, имеющих соответствующие программы: - герметичность стерилизационной камеры; Бови -Дик тест; - качество сушки изделий после стерилизации Для газовых стерилизаторов – выполнение дегазации (при необходимости) | Каждый цикл стерилизации При установке, эксплуатации – 2 раза в год, после ремонта Каждый цикл Ежедневно перед началом работы Каждый цикл Каждый цикл |  | Лица осуществляющие стерилизацию. ---//--- Контроль за технической исправностью стерилизационного оборудования и проведения бактериологического контроля, аккредитованные организации | Форма 257/у протокол |
| Контроль за организацией бельевого режима | Контроль за регулярной сменой спец.одежды персонала. Наличие спец.тары (мешков) для сбора грязного белья, ее обработка (стирка) Наличие раздельной тары для чистого и грязного белья Наличие помещений для хранения чистого белья, сбора и временного хранения грязного белья Наличие договоров на стирку белья и спецодежды | Пе6риодичность контроля 1 раз в 7 дней |  | Специализированная организация | Журналы Договор |
| Радиационный контроль: |  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое оборудование – Источники ионизирующего излучения | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А. Регистрация результатов измерений ИДК персонала | 1 раз в квартал |  | Аккредитованная лаборатория Ответственный за РК Ответственный за РК | Протоколы |
|  | Контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в смежных с процедурной помещениях и на территории. | Не реже 1 раза в 2 года, в т.ч. при технической паспортизации кабинета, получении СЭЗ на деятельность с ИИИ. |  | Аккредитованная лаборатория Ответственный за РК | Протоколы |
|  | Контроль состояния и защитной эффективности передвижных и индивидуальных средств защиты. | Не реже 1 раза в 2 года. |  | Аккредитованная лаборатория Ответственный за РК | Протоколы |
|  | Контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования | Текущий – постоянно Периодический – после проведения ремонта, замены комплектующих (питающее устройство, трубка и т.д.), при оформлении СЭЗ на радиационный источник и/или деятельность с ИИИ. |  | Аккредитованная лаборатория Администрация | Акты, протоколы (п. 8.10, Приложение 10 СанПиН 2.6.1.1192-03) |
|  | Проведение медицинских осмотров персонала группы А | Предварительный – при поступлении на работу Периодический - ежегодно |  | Лечебное учреждение, профпатолог Администрация | Заключение медкомиссии об отсутствии противопоказаний для работы с ИИИ (Приказ №90 МЗ РФ) |
|  | Профессиональная подготовка и переподготовка персонала группы А. | Не реже 1 раза в 5 лет. |  | Учреждение по профессиональной подготовке. Администрация |  |
|  | Проведение подготовки специалистов, осуществляющих РК, работающих с ИИИ, по вопросам радиационной безопасности | 1 раз в 5 лет. |  | Учреждение по подготовке в области РБ. Администрация |  |
|  | Инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности | Вводный – при поступлении Первичный– на рабочем месте Повторный – 2 раза в год Внеплановый – после аварийных ситуаций |  | Администрация Ответственный за ТБ | Журнал |
|  | Регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов | После каждого рентгенологического исследования |  | Рентгенолог (рентген-лаборант) Ответственный за РБ | ДРК-1 таблица доз журнал процедур |
|  | Испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей. Проверка состояния сети заземления медицинского оборудования и установок, измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей. | Не реже 1 раза в 2 года. |  | Лицензированная организация Администрация | Протокол, акт |
|  | Оформление отчетной документации: Организация передачи форм федеральной госстатотчетности: - №1, №2 ДОЗ - №3 ДОЗ Оформление радиационно-гигиенического паспорта учреждения | до 1 апреля след. за отч. годом до 1 апреля след. за отч. годом до 20 января след. за отч. годом |  | Администрация Ответственный за РБ | ФГУЗ, Департамент здравоохранения, ТО ТУ |
|  | Ведение форм учета и отчетности Наличие нормативной и инструктивно-методической документации* |  |  | Администрация Ответственный за РБ | **Приложение |
| Проведение работ по дератизации и дезинсекции |  |  |  |  |  |
| Качество проведения работ по дератизации | Обследование объекта на наличие грызунов | 1 раз в месяц |  | Специализированная организация по договору или самостоятельно при наличии условий для проведения этих работ | Акты обследования, акты приема работ, форма учета |
| Качество проведения работ по дезинсекции | Обследование объекта на наличие членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение | 2 раза в месяц |  | _____»_____»_____ |  |
| Контроль безопасности отходов для здоровья и среды обитания человека |  |  |  |  |  |
|  | Наличие приказа руководителя учреждения о назначении ответственного специалиста по обращению с отходами. Наличие свидетельства (сертификата) ответственного специалиста на право организации работ по обращению с отходами, выданное в специализированном центре. | однократно |  | Приказ свидетельство | Администрация |
| Сбор и утилизация отходов | Разработка и согласование с ТО схемы сбора и утилизации отходов в ЛПУ, наличие инструкции для персонала по обращению с отходами. | При создании объекта или изменении видов и объемов деятельности |  | Ответственное лицо | Схема сбора и утилизации отходов, инструкция для персонала по обращению с отходами |
| Контроль организации сбора и хранения отходов на территории объекта | Контроль за местными установками для утилизации отходов класса Б и В | 1 раз в месяц |  | Ответственное лицо | Администрация |
|  | Оборудование (ремонт), маркировка площадок и емкостей для раздельного сбора и накопления отходов по видам и классам | Постоянно |  | ПОД |  |
|  | Контроль организации раздельного сбора отходов с целью их безопасной утилизации | постоянно |  | под |  |
|  | Контроль наличия одноразовой герметичной специальной упаковки для сбора и перемещения медицинских отходов классов А, Б, В | постоянно |  | ПОД - накладные на покупку товара |  |
|  | Контроль организации и учета санитарной обработки емкостей, помещений и площадок для сбора и хранения медицинских отходов | Постоянно |  | ПОД - журнал учета работ |  |
|  | Заключение договоров на вывоз и/или утилизацию медицинских отходов (просроченных лекарственных средств, дезсредств, ртутьсодержащих предметов, радиационно опасных отходов) и отходов вспомогательных производственных участков | Ежегодно |  | Договора на каждый вид отходов |  |
|  | Соблюдение сроков вывоза отходов и соблюдение установленного лимита накопления отходов. Ведение учета вывоза отходов. | Постоянно |  | ПОД |  |
| Условия труда персонала |  |  |  |  |  |
| Условия труда персонала | Наличие гардеробных для верхней одежды шкафов для спецодежды, санузлов, душевых комнат, санитарных комнат, комнат персонала. Наличие специально выделенного времени для приёма пищи, обеспеченность сбалансированным горячим питанием | 1 раз в два месяца |  | Руководитель |  |
| Организация первичных и периодических медицинских осмотров | Организация мед.осмотров работающих в контакте с вредными производственными факторами. Согласование с ТУ (ТО) Роспотребнадзора контингентов и списков лиц, работающих в контакте с вредными производственными факторами. Наличие договора и графика проведения мед.осмотров, заключительного акта по результатам осмотра за истекший год. | Ежегодно |  | Руководитель объекта или ответственный | Списки работников с указанием вредных профессиональных факторов График проведения мед.осмотров Договор на проведение мед.осмотров. Акт заключительной комиссии |
|  | -персонала, подвергающихся воздействию лазерного излучения, электромагнитного излучения различных диапазонов, постоянного магнитного поля, шума, вибрации. | 1 раз в год |  | Руководитель объекта или ответственный | Списки работников с указанием вредных профессиональных факторов |
|  | -персонала, подвергающихся воздействию ионизирующего излучения (персонала группы А). | Предварительный – при поступлении на работу Периодический - ежегодно |  | Проф. медкомиссия Администрация | Заключение медкомиссии об отсутствии противопоказаний для работы с ИИИ |
|  | Составление перечня должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. |  |  |  | Списки контингентов, подлежащих периодическим мед. осмотрам |
| Вакцинация (составление списков подлежащих и контроль охвата) Форма №5 | Против ГВ (лицам от 18 до 55 лет) Против кори (лица до 35 лет) Против краснухи (женщины до 25 лет) Против дифтерии (каждые 10 лет) | 1 раз в год 1 раз в месяц |  |  | Списки подлежащих по годам с отметкой о вакцинации Направление отчета в ФГУЗ ЦГИЭ в АО или в ТУ Роспотребнадзора за месяц по форме №5 госотчетности «Сведения о проведении профилактических прививок» |
| Наличие мед. книжек у всех медицинских работников с результатами медицинских осмотров, своевременность прохождения мед. осмотров |  | 1 раз в год |  | Руководитель | Медицинские книжки |

Примечание:

- План санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также входящая в его состав Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий, составленные в соответствии с Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением  санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СанПиН 1.1.1058-01), утвержденными Главным гос. сан. врачом РФ 10 июля 2001 г., и зарегистрированными в Минюсте РФ 30.10.01 г. (регистрационный № 3000), являются обязательными для ведения на объектах.

2. Заполнение разделов «Отметка о выполнении (дата выполнения)» Плана санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий и Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий является обязательным. Указанные разделы заменяют собой отчёты о проделанной по данным вопросам работе.

- Формирование инструктивно-методической базы следует начать с нижеприведённого перечня нормативных документов.

Приложение 5

Разряды*  стоматологических   учреждений  в  зависимости  от  объема  услуг,

работ  и    технологий

| № П п / п | Услуги, работы и технологии в стоматологическом учреждении | Разряды ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕР. | ХИР. | ОРТОП. | ОРДОД. | ОБ. ПРАКТ. | ПРОФ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 1. | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | I-V | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. | Терапевтическое лечение кариеса и др. болезней твердых тканей зубов | I-V |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снятие отложений на зубах | I-V |  |  |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Эндодонтическое лечение болезней пульпы и периапикальных тканей | I-V |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 5. | Терапевтическое лечение гингивита и болезней пародонта | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Профилактика стоматологических заболеваний | I-V |  |  |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Консервативное лечение болезней пульпы | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Консервативное лечение поражений десны и беззубого альвеолярного края, обусловленных травмой | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Консервативное лечение стоматита и родственных поражений | II-V |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Терапевтическое лечение нарушений развития и прорезывания зубов | III-V |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Терапевтическое лечение повышенного стирания зубов | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Лечение болезней губ, языка и лейкоплакии | III-V |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Консервативное симптоматическое лечение проявлений некоторых инфекционных и паразитарных болезней в полости рта | III-V |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Консервативное симптоматическое лечение проявлений в полости рта болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм | III-V |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Консервативное лечение болезней слюнных желез | IV-V | II-V |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Консервативное симптоматическое лечение злокачественных и доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области | IV-V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Консервативное симптоматическое лечение проявлений в полости рта болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ | IV-V |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Консервативное симптоматическое лечение проявлений в полости рта болезней системы кровообращения | IV-V |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Консервативное симптоматическое лечение проявлений в полости рта болезней кожи и подкожной клетчатки | IV-V |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Консервативное симптоматическое лечение проявлений в полости рта костно-мышечной системы и соединительной ткани | IV-V |  |  |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Проведение профессиональной гигиены полости рта |  |  |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Определение индекса КПУ |  |  |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Метод фторирования |  |  |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Герметизация фиссур |  |  |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Определение пародонтального индекса CPITN |  |  |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Отбеливание зубов отбеливающими полосками |  |  |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Отбеливание зубов в домашних условиях |  |  |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Определение резистентности эмали с помощью тестов |  |  |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Беседы о вредных привычках |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Выявление зубочелюстных аномалий и взятие их на диспансерный учет |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Выявление зубочелюстных аномалий и взятие их на диспансерный учёт |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Замещение отсутствующих зубов с помощью пластиночных протезов |  |  | I-V | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Избирательное сошлифовывание бугров зубов |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 33. | Ортодонтическое лечение аппаратами с расширяющими винтами |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Изготовление аппаратов методами полимеризации пластмассы |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Статистические и динамические диагностические исследования |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Биометрические диагностические исследования |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Антропологические диагностические исследования |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Беседы о правильном вскармливании |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Выявление предрасполагающих к аномалиям фактором |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 40 | Проведение комплексов миогимнастики |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ортодонтическое лечение аппаратами |  |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Санитарное просвещение |  |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Выявление заболеваний пародонта и височно-нижнечелюстного сустава | I-V | I-V | I-V | III-V | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Восстановление разрушенных постоянных зубов путем протезирования или реставрации | III-V |  | I-V | III-V | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Штамповка ортодонт. аппаратов и приспособлений |  |  | V | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Проведение консультаций с врачами др. специальностей | I-V | I-V | I-V | I-V | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Протезирование при врожденных дефектах и неба |  |  |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Устранение парафункций, аномалий положения отдельных зубов и последующее рациональное протезирование |  |  |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ортодонтические методы и конструкции для лечения патологии височно-нижнечелюстного сустава (сплинты) |  |  | IV-V | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Фотометрические и функциональные диагностические исследования |  |  |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Изготовление мостовидного протеза |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Каппа из пластмассы, изготовленная методом полимеризации |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Изготовление шинирующего протеза. |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Изготовление бюгельного протеза |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Удаление зуба |  | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Остановка луночкового кровотечения |  | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов |  | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей |  | I-V |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Хирургическое лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Хирургическое лечение травм головы |  | I-V |  |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Перевязки при заболеваниях челюстно-лицевой области |  | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Хирургическое лечение болезней верхнечелюстного синуса |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Лечение болезней височно-нижнечелюстного сустава |  | II-V |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Извлечение инородных тел ятрогенного происхождения |  | II-V |  |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Лечение заболеваний нервов челюстно-лицевой области |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта |  | IV-V |  |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Хирургическое лечение доброкачественных и опухолеподобных образований челюстно-лицевой области |  | IV-V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Хирургическое лечение болезней слизистой оболочки полости рта |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Хирургическое лечение адентии и потери зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Хирургическое лечение болезней языка |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Хирургическое лечение болезней слюнных желез |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* сокращенный  вариант  нормативного  документа  «Классификаторы  услуг,  работ  и  технологий  для  оказания  амбулаторно-поликлинической  стоматологической  помощи»

Приложение 6

Табель оснащения  стоматологических  кабинетов

| № п/п | Наименование оборудования, инструментария |  |  | Наименование кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ст. общей практики | Стоматология тер |  | Ст. хирур-гическая |  | Ст. ортопед. | Ст. ортод. | Ст. проф. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Аквадистиллятор | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы | III-V |  | III-V | III-V |  | III-V |  | III-V | III-V |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Аппарат для снятия зубных отложений | I-V |  | IV-V |  |  |  |  |  | IV-V |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Артикулятор с лицевой дугой | III-V |  | III-V |  |  | III-V |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бормашина электрическая | I |  | I-V | I |  | I |  | I | I |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ведро педальное | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) | I-V |  | III-V | I-III |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Диатермокоагулятор стоматологический | I-V |  | III-V | IV-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Инструменты режущие ( боры, полиры, финиры, головки фасонные и круги, диски сепарационные, фрезы и др.) | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Инъектор карпульный | II-V |  | II-V | II-V |  | I-V |  | II-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Камера для хранения стерильных инструментов | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Коронкосниматель | I-V |  |  | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Корнцанги | I-V |  |  | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Кресло стоматологическое | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Лампа для полимеризации | III-V |  | III-V |  |  | II-V |  | II-V | II-V |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Лампа бактерицидная | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ложки оттискные | I-V |  |  |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ложки хирургические | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Материалы перевязочные | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Матричная система | I-V |  | II-V |  |  | III-V |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Материалы для временной и постоянной фиксации ортопедической конструкций, дентин-герметизирующий ликвид | I-V |  |  |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Машина упаковочная | III-V |  | III-V | III-V |  | III-V |  | III-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Набор инструментов для трахеостомии | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Набор инструментов для осмотра полости рта (базовый) - лоток -зеркало стоматологическое -зонд стоматологический остроконечный -пинцет зубоврачебный | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Набор инструментов и медикаментов для снятия зубных отложений: -скейлеры -экскаваторы | I-V |  | II-V | IV |  |  |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Набор медикаментов для профилактики инфицирования (аптечка Анти-СПИД) | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Наковальня и молоточек | I-V |  |  |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Наконечники (на одно рабочее место) -2 прямых для микромотора -2 угловых для микромотора -2 турбинных | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Негатоскоп | I-V |  | III-V | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Ножницы в ассортименте | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Ножницы для обрезания коронок | I-V |  |  |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Светильник бестеневой хирургический | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Светильник стоматологический | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Средства и емкости для дезинфекции | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Стекла для замешивания материалов | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Стерилизатор суховоздушный | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Стол гипсовочный | I-V |  |  |  |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Стол для врача письменный | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Столик стоматологический | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Стул для врача | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Стул | I-V |  | I-V |  |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Шкаф для медицинской сестры | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V | I-V |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Шприцы и иглы для проведения инъекций | I-V |  | I-V | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Щипцы для удаления зубов в комплекте | I-V |  |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Щипцы крампонные | I-V |  |  | I-V |  | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Щитки защитные для врача и ассистента | I-V |  | II-V | I-V |  | I-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»